昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院“硅低碳生产关键技术及应用”电极自动控制平台项目          预算金额：198000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极自动控制平台（PXI多功能数据采集系统） | 1、系统需要提供支持PXIe总线的控制器，CPU处理器性能不低于Intel Xeon处理器，CPU核心数不少于4个，单核基频不低于2.8GHz，控制器最大带宽不低于16GB/s； 2、系统需要提供不少于2个USB 3.0端口，不少于4个USB 2.0端口，不少于2个千兆以太网端口，硬盘容量不低于512GB，支持NVMe协议； 3、系统需要提供支持PXIe总线的机箱，机箱总插槽不少于9个，PXIe机箱的混合插槽数量不低于8个，机箱背板系统带宽不低于8GB/s，机箱散热插槽能力不低于58W； 4、系统需要提供支持PXI总线的模拟量输出模块，通道数量不少于8通道，每通道最大更新速率不低于1MS/s，DAC分辨率不低于12bits，电压输出范围不小于-10V至+10V，提供配套接线盒及线缆； 5、系统需要提供支持PXIe总线的多功能输入输出模块。单端模拟量输入通道数量不少于16个，支持差分采集，输入通道最大采样率不低于500KS/s，ADC分辨率不低于16bits，电压输入范围不小于-10V至+10V，模拟输入缓存区大小不少于2047个样本。模拟量输出通道数不少于2个，输出通道最大更新速率不低于900KS/s。双向数字通道数量不少于24个。提供配套接线盒及线缆； 6、系统需要提供支持PXI总线的CAN通信模块，通道数不少于1通道，支持高速/灵活数据速率，最大波特率不低于1Mbps，总线电压范围不小于-27 VDC至+40 VDC； 7、系统内置Windows10 64bit中文操作系统，支持LabVIEW编程，提供相关的API和范例程序 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：