昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院“氮气手套箱”采购项目                 预算金额：140,000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气手套箱 | 1.密闭循环 手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧 2.自动控制再生 除水除氧材料可再生，再生过程由程序控制 3.自动清洗 手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门 4.箱体压力控制 手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 15mbar内可以自由设定，超出+/- 16mbar系统自动保护 5.真空泵自动控制 真空泵要求在系统需要时自动开启 6.断电重启 整套设备具备断电重启安全功能，可恢复断电前设定 7.泄露率自动检测 设备带压力法、含氧法检测手套箱泄露率 8.水氧指标记录 水氧指标可根据客户需求记录，自行设定 9.风机变频 当水氧指标小于1ppm时风机低功率运转，可根据用户设定水氧指标自行启停 10.水氧指标预警功能 可设定水氧预警值，超过自动报警 11.大仓自动抽补 大过渡舱可实现一键操作，也可根据用户需求设定抽补次数及时间 12.水氧指标：小于1 ppm，显示精度：0.01ppm； 13.泄露率：＜0.001vol%/h | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后60天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：