昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学生命科学与技术学院荧光定量PCR仪采购项目                                  预算金额：19.90元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1.样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）； 2.样本通量：96孔； 3.反应体系：10-100μL； 4.线性范围：1～1010copies； 5.样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷； 6.控温技术：采用72系列长寿命半导体制冷器，微热管阵列技术，提高传热导效率； 7.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式； 8.控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有低温保存功能； 9.最大升降温速度： 6.5℃/s ； 10.温度精确度：≤±0.1℃； 11.温度均匀性：≤±0.2℃ ； 12.精确温控模块： 6个独立的精确温控区域 13.梯度要求：第二列与第十一列最大温差需大于29℃且同时需满足第5、6两列温度相同 14.热盖温度范围：30℃～110℃（可调）； 15.热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；同时适配多种类型试管，通用性强； 16.检测器：采用新一代高灵敏度CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s； 17.激发光源：长寿命LED光源； 18.荧光检测波长：500-800nm； 19.激发光波长：305-800nm； 20.检测通道≥4个； 21.支持检测荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ； 22.分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异； 23.数据采集： 96孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 24.光电检测：采用全新的阵列平场LED光源，可大幅提升激发光效应，强化荧光信号； 25.光纤传导设计：采用等长进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准； 26.激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用； 27.软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型； 28.操作界面：大屏幕触摸式软件操作，国际化标准的全新UI设计，全新人性化的运行界面，单机操作，也可通过USB上传PC端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储； 29.APP功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控； 30.数据导出：导出Excel、txt、PDF等格式的实验数据； 31.信号接口：USB接口（与计算机连接）；蓝牙接口；网络接口； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：